## Sheet1
有机废物生物转化利用项目（电子地磅）报价清单（参考）
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 数量 | 综合含税单价（元） | 含税总价（元） | 税率 | 备注
一、主要设备清单
1 | 全钢秤台 | ①外形尺寸：台面净尺寸 3m×18m，采用 3 节模块化拼装结构； ②主体钢材：Q235 优质碳素钢，面板厚度 12mm（公差 ±0.3mm），配置 6 条 U 型主梁，主梁板长 750mm、高度 300mm； ③结构形式：整体模块化 U 型梁承重结构，刚性强、抗冲击； ④防腐工艺：整体喷砂除锈 + 多层防腐喷涂处理，适应户外露天长期使用； ⑤力学性能：强度安全系数≥2.5，整体挠度刚度优于 1/1000； 使用寿命：满载循环使用次数不低于 100 万次； ⑥计量参数：分度值 20kg，计量等级静态 3 级； ⑦配套附件：全套秤体连接紧固件、连接件、传感器上下支撑腕组件； ⑧资料要求：随货提供原厂钢材材质合格证明文件。 | 1台
2 | 物联网防作弊数字称重传感器 | ①额定载荷：单只 30t； ②过载能力：安全过载 150% FS； ③信号输出：数字信号输出，内置智能温度、线性补偿算法； ④通讯方式：双向 2 线制 RS-485 数字传输； ⑤材质：合金钢材质，抗疲劳、抗冲击； ⑥防护等级：IP68，防水防尘，可长期户外淋雨浸泡使用； ⑦资料要求：原厂传感器出厂合格证。 | 8套
3 | 物联网防作弊称重显示仪表 | ①类型：数字式物联网专用称重仪表； ②物联网功能：内置 GPRS 通讯接口，对接 “衡管家” 云平台，实现设备远程监控、称重数据云端上传； ③防作弊功能：内置多重防作弊校验机制，杜绝人为篡改称重数据； ④设备健康监测：实时采集传感器、线路运行数据，自动分析过秤车辆规律，故障预警； ⑤调试功能：支持蓝牙无线连接手机，现场标定、参数设置、故障排查； ⑥扩展接口：预留以太网、4～20mA 模拟量、开关量、Modbus、外接大屏幕驱动接口，可按需拓展； ⑦资料要求：原厂仪表合格证。 | 1台
4 | 防浪涌防作弊物联网接线盒 | ①功能：实现多只数字传感器并联汇总； ②防护设计：内置分压电阻实现雷电浪涌防护，采用电磁屏蔽设计满足 EMC 电磁兼容要求； ③壳体：不锈钢防水外壳； ④防护等级：IP66，户外防尘防水 | 1个
5 | 称重专用电脑 | ①配套配置：标准主机、24 寸液晶显示器、有线键盘、光电鼠标等全套配齐，满足称重软件长期稳定运行。 | 1台
6 | 电脑版联网称重管理软件 | ①联网能力：支持局域网 + 互联网双模式实时同步称重数据； ②仪表兼容：适配市面主流数字 / 模拟称重仪表，支持自定义通讯协议； ③单据功能：内置数十种标准磅单模板，提供两套磅单设计模式，支持用户自主编辑磅单样式； ④报表功能：支持日报、周报、月报、年报等多类型统计报表，报表格式可自定义； ⑤数据管理：称重记录全量存储、多条件灵活查询、永久数据溯源，操作日志全程留痕防篡改。 | 1套
7 | 点阵式针式打印机（1 台，含 2000 份配套磅单纸） | ①打印类型：点阵击打式； ②打印速度：375字符/秒； ③复写层数：支持1+3联复写； ④耐用指标：打印针使用寿命≥4 亿次； ⑤资料要求：原厂打印机合格证书。 | 1台
8 | 配套信号传输线缆 | 专用屏蔽通讯线缆，用于秤台传感器接线盒与称重电脑、仪表之间信号传输，抗干扰、防老化。 | 1条
9 | 二、土建基础工程 | ①施工要求：含100 吨承载荷载、基础开挖、钢筋绑扎、C30/C35混凝土浇筑、养护、预埋件预埋、排水坡、限位装置基座施工，满足汽车衡安装水平、承重、排水规范等。 ②供应商可自行实地考察。 | 1项
10 | 三、辅材耗材技术需求 | 全套配套强弱电布线材料均为国标线缆，配套 PVC 穿线管、固定支架、防水接头、接地防雷材料等全部安装耗材，无偷工减料，满足户外电气安全规范 | 1项
11 | 四、运输、吊装、安装、调试服务 | ①包含整套设备运输、吊车吊装、秤台拼接、传感器安装、线路布线、仪表电脑接线； ②整机通电调试、软件安装、参数标定、联网对接、磅单打印调试、操作人员现场培训； ③完成整机空载、满载重复性校准，达到计量精度标准。 | 1项
12 | 五、首次计量检定服务 | ①由具备资质的第三方计量机构完成整机检定； ②交付完整检定记录、校准报告、计量合格证书，设备取得合法计量使用资质。 | 1项
13 | 六、其他费用 |  | 1项
合计总金额（元）
注： 1. 如果以上内容无法满足报价单位对报价的描述，可自行添加包含在价格因素在内的一切内容。 2.投标报价以元为单位，保留两位小数，计至分。
报价单位（盖章）：
联系人及电话：
日期： 年 月 日